Załącznik nr 1

 **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ I:**

|  |
| --- |
| 1. Mikroskop odwrócony z wyposażeniem 1 komplet
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna – wymagane parametry/funkcjonalności  | OFEROWANE parametry/ funkcjonalności *(wpisać TAK lub NIE poniżej) lub wpisać parametry* |
|  | Wymagany Mikroskop zaprojektowany do podglądania komórek w hodowli Wymagany mikroskop typu odwróconegoKonieczne Oświetlenie światła przechodzącego – dioda LEDKondensor o aperturze roboczej 75 mmWymagana Precyzyjna śruba mikroMa mieć możliwość podłączenia i konfiguracji z kontrastem fazowymMa mieć możliwość konfiguracji z kontrastem EMBOSSWymagany port podłączenia kamery preferowany po lewej stronie mikroskopu, niezasłaniający stolika preparatowegoŁącznik do kamer typu C-mount bez optyki lub równoważnyRewolwer obiektywowy na min 5 obiektywówTubus binokularny o nachyleniu 45 ͦ (+/- 8%)Wymagany pokrowiecWymagane wyposażenie:- okulary o powiększeniu 10x (2 szt. = para) (wymagane pole widzenia FOV 22)- Muszle oczne dopasowane do okularów 10x/15x(para)Wymagany Kontrast fazowy na obiektywach oznaczonych literami PhKontrast typu EMBOSS lub równoważnyWymagany stolik mechaniczny z uchwytem zapewniający:Zakres ruchu zapewniający pełne możliwości obserwacji szalki wielodołkowej minimum (126x78mm)Montaż szalek wielodołkowych bezpośrednio bez adapteraMożliwość obserwacji w innych naczyniach np. butelkach 75 mlMożliwość demontażu stolika mechanicznegoAdapter do preparatów klasycznych 1x3 cale oraz szalek 30-60 mmWymagany pierścień typ TE Acrylic Stage Ring - Akrylowy pierścień scenicznyObiektywy (N.A. - Apertura numeryczna (zdolność do widzenia szczegółów) W.D. - Odległość robocza): Wymagane obiektywy spełniające poniższe parametry lub równoważne:- CFI Achromat ADL 10X F, N.A. 0.25, W.D. 6.2mm, Ph1, coverglass 1.20mm- CFI Achromat LWD ADL 20X F, N.A. 0.40, W.D. 3.1mm, Ph1, coverglass 1.2mm- CFI Achromat LWD ADL 40X F, N.A. 0.55, W.D. 2.1mm, Ph1, coverglass 1.2mm.Wymagana Kamera kolorowa o poniższych parametrach:Przetwornik 2/3 cala Rozdzielczość min 2,448×2,048 (min 5 Mega pikseli)Prędkość do 75 fps Rozmiar piksela max H: 3.45 μm, V: 3.45 μmCzas naświetlania od 20 μs to 4 sWyposażona w łącznik szerokopolowy rozmiar 0,7xWymagane oprogramowanie dedykowane do zapisu i obróbki zdjęć, musi być kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego mikroskopami i systemami typu Nikon NIS.Wymagane oprogramowanie do pracy kamery z komputerem *(Zamawiający posiada komputer z oprogramowaniem wskazanym poniżej, dostarczone oprogramowanie musi współpracować z tym posiadanym już przez Zamawiającego)*typu NIS BR lub równoważne o następujących funkcjach: - sterowanie kamerą (np. pobieranie obrazu, czas ekspozycji, rozdzielczość)- składanie obrazu z poszczególnych kanałów fluorescencyjnych w jeden obraz (fluorescencja wielokanałowa)- kreator pobierania fluorescencji wielokanałowej obsługujący dwanaście kanałów- pobieranie zdjęć z krokiem czasowym- nagrywanie filmów- ręczne pomiary na płaszczyźnie- pomiary automatyczne (np. liczba obiektów, długość, szerokość , pole powierzchni, jasność, współczynniki kształtu- nanoszenie na zdjęciach: opisów, strzałek, skali, znaczników regulacja kontrastu, nasycenia, odcieni z możliwością natychmiastowego podglądu- obracanie obrazu, tworzenie odbicia lustrzanego- zapisywanie odczytywanie zdjęć w formatach jpeg2000, JPG, tiff, bmp- matematyczne operacje na obrazach ( nakładanie, dodawanie, odejmowanie)- zautomatyzowana konwersja sekwencji plików na inne formaty z opcją zmiany wymiarów obrazu- kreator tworzenia (składania) obrazów większych niż pole widzenia kamery- wyznaczanie profili jasności wzdłuż zadanych liniiWymagana Fluorescencja- panel LED do oświetlacza fluorescencyjnego 385 nm typu C-LED385 Epi-FL Filter Cube lub równoważny - panel LED do oświetlacza fluorescencyjnego 470 nm typu C-LED470 Epi-FL Filter Cube lub równoważny- panel LED do oświetlacza fluorescencyjnego 560 nm typu C-LED560 Epi-FL Filter Cube lub równoważnyMikroskop musi współpracować z systemem już posiadanym przez zamawiającego. *(Zamawiający posiada system obrazowania mikroskopowego dedykowany dla mikroskopów badawczych typu NIS-Elements pozwalający na zapis parametrów pracy w postaci plików, zdjęć, filmów ich obróbkę i możliwości analizy i prezentacji wyników. „”””Szczegóły systemu podano powyżej w pozycji Wymagane oprogramowanie do pracy kamery z komputerem typu NIS BR lub równoważne o następujących funkcjach:)”””*Musi istnieć możliwość przekładania obiektywów z istniejących już mikroskopów do mikroskopu zamawiającego.Zamawiany mikroskop musi być ściśle kompatybilny z podzespołami optycznymi będącymi w posiadaniu zamawiającego. *(Musi istnieć możliwość instalacji poniższych obiektywów:* *Obiektywy (N.A. - Apertura numeryczna (zdolność do widzenia szczegółów) W.D. - Odległość robocza): Wymagane obiektywy spełniające poniższe parametry lub równoważne:**- CFI Achromat ADL 10X F, N.A. 0.25, W.D. 6.2mm, Ph1, coverglass 1.20mm**- CFI Achromat LWD ADL 20X F, N.A. 0.40, W.D. 3.1mm, Ph1, coverglass 1.2mm**- CFI Achromat LWD ADL 40X F, N.A. 0.55, W.D. 2.1mm, Ph1, coverglass 1.2mm.)*Wymagany montaż w siedzibie zamawiającegoMikroskop musi być wyposażony w złącze montażowe do kamery obrazującej pole badawcze już posiadanej przez zamawiającego |  |

|  |
| --- |
| 1. Mikroskop stereoskopowy typu Binokular 1 sztuka
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna – wymagane parametry/funkcjonalności | OFEROWANE parametry/ funkcjonalności*(wpisać TAK lub NIE poniżej) lub wpisać parametry* |
| 1 | Wymagany Mikroskop stereoskopowy typu BINOKULARWymagane Dane Techniczne:nasadka binokularowa, pochylenie 45ºregulacja rozstawu źrenic – 52-75 mmprzesuw głowicy w zakresie 105 mmokulary EW10x/20mm;regulacja dioptryjna niezależna w każdym tubusie okularowymzakres płynnej zmiany powiększenia (zoom) – 0,7–3,0xwspółczynnik powiększenia (zoom) – 1:4,3odległość robocza – 97 mm (+/-5%)oświetlacz - LED do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitymniezależna regulacja jasności oświetlacza górnego i dolnegomożliwość ustawienia górnego oświetlacza pod różnymi kątamiwielkość podstawy (orientacyjnie) 177 x 255 x 38 mm (+/-10%) |  |

|  |
| --- |
| 1. Mikroskop badawczy z wyposażeniem i mikroskopem podstawowym – 1 komplet
 |
| Specyfikacja techniczna – wymagane parametry/funkcjonalności | OFEROWANE parametry/ funkcjonalności*(wpisać TAK lub NIE poniżej) lub wpisać parametry* |
| 1. | Wymagany zestaw mikroskopów badawczych 2 szt. z oprzyrządowaniem do pracy Wymagane mikroskopy badawcze spełniające poniższe wymagania:Wymagany statyw do stołu ze sterowaniem z prawej stronyWymagany dwustronny, podwójny ruch ogniskowania mikro i makroWymagany ergonomiczny układ ustawiania ostrościWymagane wbudowane filtry typu ND8, ND32 i NCB11 lub równoważneMiska rewolwerowa min sześciogniazdowaWymagana nasadka trinokularowa ( dwuoczna + fototubus )Okulary typu CFI 10x, pole widzenia 22 mm, lub równoważne - 2 szt.Stolik mechaniczny z przesuwem x-y.Możliwość obserwacji powierzchni dwóch szkiełek preparatowychKondensor dedykowanyObiektywy typu serii CFI60 lub równoważneCFI Plan Achromat 4x N.A.0.10 W.D. 30.0 mm lub równoważneCFI Plan Achromat 10x N.A.0.25 W.D.10.56mm lub równoważneCFI Plan Achromat 20x N.A.0.40 W.D. 1.2mm lub równoważneCFI Plan Achromat 40x N.A.0.65 W.D. 0.56mm lub równoważneSystem polaryzacji, min sztuk 1Czytniki kodów typu Zebra, lub równoważny musi ściśle współpracować z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego w pracowni Patomorfologii. - sztuk *2 (Zamawiający posiada czytniki kodów typu Zebra dostosowane do pracy z systemem obsługi pracowni typu Patomorfolog)*Stacja graficzna z oprogramowaniem min Windows10 lub równoważnym, sztuk 2 tj. Wymagany komputer typu stacjonarnego: 2 zestawy o podanych poniżej parametrach:Oparty na procesorze min 4 rdzeniowym 8 wątkowymO taktowaniu rdzeni min 2,2 GHz w trybie turbo min 3,4 GHz Z pamięcią podręczną min 4 MBOsiągający wynik w teście PassMark min 12220 jednostekWymagana karta graficzna dedykowanaIlość pamięci karty min 1 GB pamięci Wymagany ekran monitora: min 21” Rozdzielczość min 1920 x 1080px, VA Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 75 Czas reakcji matrycy [ms]: max 5 Jasność ekranu [cd/m2]: min 250 Proporcje ekranu: min 16:9 Złącza: min VGA x1, HDMI x1,Wymagana klawiatura USB Wymagana Pamięć RAM: min 16 GB (2 x 8) DDR4 Wymagany Dysk SSD M.2: SSD min 512TB w technologii min M.2 2280 Wymagana Karta WiFi: min 2.4 Gbps M.2 WLAN System operacyjny: wymagany min Windows 10 profesional OEM lub równoważnyGwarancja: min 24 miesiące W zestawie mysz optyczna o rozdzielczości min 600 dpi – 1 szt- komputer musi ściśle współpracować z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego i być dedykowany do zamawianych mikroskopów (*Zamawiający posiada czytniki kodów typu Zebra dostosowane do pracy z systemem obsługi pracowii typu Patomorfolog)*Drukarka wielofunkcyjna kolorowa, sztuk 2 o podanej poniżej specyfikacji lub równoważnaSpecyfikacja:Technologia druku: laserowaDruk w kolorzeFunkcje: drukowanie, skanowanie, faksowanieFormat nośnika: co najmniej A4, A5Pamięć: min. 512 MBPodajnik papieru: min. 250 arkuszySzybkość druku: czerń - min. 30 str./min, kolor - 30 str./minMinimalna rozdzielczość druku: 600 x 600 dpiAutomatyczny druk dwustronnyMaksymalna gramatura nośników: do 160 g/m2Wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 9 cmPoziom hałasu: max 49 dBInterfejsy: lan, usbWaga: max, 28 kgWymagania Systemowe: Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 7 (wersja 32 i 64 bitowa)W komplecie tonery startowe, bęben, pas transmisyjny, pojemnik na zużyty toner, kabel zasilający, oprogramowanie sterownika dla Windows, podręcznik szybkiej obsługi |  |

**WYMAGANA GWARANCJA i RĘKOJMIA na część I : minimum 24 miesiące**

**CZĘŚĆ II**

|  |  |
| --- | --- |
| Autoklaw z oprzyrządowaniem – 1 komplet |  |
| L.p. | Specyfikacja techniczna – wymagane parametry/funkcjonalności | OFEROWANE parametry/ funkcjonalności*(wpisać TAK lub NIE poniżej) lub wpisać parametry* |
| 1 | Wymagany Autoklaw automatyczny o pojemności min 40 litrów wersja poziomaWymagana komora prostopadłościennaWymiary komory (+/-10%) 295 x 295 x 460 mm (szerokość x wysokość x głębokość).Wymiary zewnętrzne autoklawu (+/-10%) 523 x 570 x 620 mm (szer. x wys. x gł.).Wymagana komora autoklawu ze stali nierdzewnej 316 Ti, elektropolerowanej.Wymagana obudowa autoklawu umożliwiająca łatwe czyszczenie, ze stali nierdzewnej 304, drzwiwykonane ze stali nierdzewnej 316L.Wymagane sterowanie w pełni automatyczne mikroprocesorowePokrywa autoklawu wyposażona musi być w bezobsługową uszczelkę wargowąWymagana wewnętrzna elastyczna sonda temperaturowa do pomiaru temperatury sterylizowanych materiałów zgodnie z normą PN-EN 61010-2-040:2015-10 lub równoważnąZakres temperatury sterylizacji 103-135°C.Wymagana możliwość ustawienia czasu sterylizacji od 1 do 60 min.Program do sterylizacji płynów, sterylizacji szkła oraz sterylizacji sprzętu.Wymagany dotykowy, intuicyjny panel sterowania o przekątnej 4,3” z Menu w języku polskim.System schładzania pary/ kondensatu do temperatury bezpiecznej dla kanalizacji regulowany w zakresie 60-80 stC.Sygnalizacja alarmowa w przypadku nieprawidłowego przebiegu procesu. Wymagany alarm zbyt wysokiego ciśnienia w komorze, awarii zamykania i otwierania pokrywy, awarii czujnika ciśnienia.System do archiwizacji parametrów procesu – wbudowana drukarka lub możliwość podpięciaurządzenia do sieci Ethernet, kontroli oraz archiwizacji przeprowadzonych procesów za pomocą dedykowanego oprogramowania na zewnętrznym PC.W zestawie min 2 półki ze stali nierdzewnej wewnątrz komoryUrządzenie niewymagające podłączenia do źródła wody demineralizowanej i odpływu(wyposażone zbiornik do ręcznego uzupełniania) Możliwość umieszczenia 12 butelek typu Schott-Duran o pojemności 1000 ml.- System chłodzenia – wymagany do sterylizacji płynów szczelnie zamkniętych Wymagany system chłodzenia cieczy w nadciśnieniu, wspomagany musi być wentylatorem z dodatkowym wymiennikiem ciepła co ma zapewniać skrócenie czasu całego procesu sterylizacji płynów o min. 80%). - Pompa próżniowa  - wymagana do sterylizacji materiałów opakowanych np. końcówek pipet, Typu membranowego do skutecznego odpowietrzenia i suszenia wsadów porowatych - sprężarka olejowa cichobieżna - Do systemu wymagana sprężarka powietrza wraz z montażem dedykowana do zamawianego modelu sterylizatora.- wymagany system osmoza wraz ze zbiornikiem ciśnieniowym - wymagany zmiękczacz wody dedykowany przez producenta - Wymagany System do archiwizacji parametrów procesu z wbudowaną drukarką lub możliwość zgrywania na nośnik typu USB, kontroli oraz archiwizacji przeprowadzonych procesów za pomocą dedykowanego oprogramowania na zewnętrznym PC. Wymagany montaż i szkolenie min 3 pracowników Zamawiającego  |  |

**WYMAGANA GWARANCJA i RĘKOJMIA na część II : minimum 24 miesiące**

**CZĘŚĆ III:**

|  |
| --- |
| 1. Zestaw pipet jednokanałowych – 1 komplet
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna – wymagane parametry/funkcjonalności | OFEROWANE parametry/ funkcjonalności*(wpisać TAK lub NIE poniżej) lub wpisać parametry* |
| 1 | Zestaw pipet jednokanałowych zmiennoobjętościowych o pojemnościach : (0,5–10 μl, 10–100 μl, 100–1000 μl) dodatkowo stojak na zamawiane pipety min 1 szt.Wymagane pipety jednokanałowe o regulowanej pojemności i kalibrowanej dokładności. Pipety typu eppendorf lub równoważne spełniające poniższe wymagania: Muszą posiadać tłok wykonany z tworzywa. Muszą być wyposażone w mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki do pipet oraz zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety. Muszą posiadać możliwość regulacji pojemności. Muszą być trwałe i odporne chemicznie, termicznie i mechanicznie.Muszą być kalibrowane na poniższe pojemności:Pipeta regulowana poj. 0,5-10 μl, Pipeta regulowana poj. 10-100 µl, Pipeta regulowana poj. 20-200 µl,Pipeta regulowana poj. 100-1000 µl, Wymagany również w zestawie statyw karuzelowy na maksymalnie sześć pipet manualnych typu Eppendorf lub równoważnych. Pipety umieszczone na statywie nie mogą dotykać podłoża, co zapobiega kontaminacjom. Uchwyty na statywie muszą być ustawiane w dwóch orientacjach (obracane o 180 stopni) (dedykowany do zamawianych pipet jednokanałowych).Do każdego rodzaju zamawianej pipety dedykowane końcówki jednorazowe w ilości min 2 opakowań (pakowane po min 1000szt.) |  |

|  |
| --- |
| 1. Pipetor elektroniczny - 1 sztuka
 |
| L.p. | Specyfikacja techniczna – wymagane parametry/funkcjonalności | OFEROWANE parametry/ funkcjonalności*(wpisać TAK lub NIE poniżej) lub wpisać parametry* |
| 1 | Wymagany pipetor elektroniczny, charakteryzujący się lekką, dobrze wyważoną konstrukcją. Wymagany do seryjnego dozowania cieczy o różnych objętościach z wykorzystaniem pipet serologicznych typu Eppendorf lub równoważnych o pojemności 0,1–100 ml. Prędkość pipetowania musi być płynnie regulowana czubkami palców. Pipetor wyposażony ma być w akumulator litowo-jonowy zapewniający długą, pracę min 5 godzin. Musi Istnieć również możliwość pipetowania podczas ładowania urządzenia. Musi być wyposażony w dobrze widoczny, diodowy wskaźnik stanu baterii. Ma być wyposażony w wymienne filtry membranowe 0,45 µm - min 5 szt. Oraz 0,20 µm - min 5 szt.. W przypadku zastosowań wymagających sterylności dostępny musi być adapter do pipety serologicznej, który można autoklawować.Zestaw ma zawierać pipetor z zasilaczem, statyw, uchwyt na ścianę  |  |

**WYMAGANA GWARANCJA i RĘKOJMIA na część III : minimum 24 miesiące**

 **CZĘŚĆ IV**

|  |
| --- |
| Komora laminarna z wyposażeniem – 1 komplet  |
| L.p. | Specyfikacja techniczna – wymagane parametry/funkcjonalności | OFEROWANE parametry/ funkcjonalności*(wpisać TAK lub NIE poniżej) lub wpisać parametry* |
| 1 | Wymagana Komora laminarna z pionowym przepływem powietrza, II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego, szerokość blatu roboczego min 149 cmprzeznaczona do pracy z materiałem patogennym, oznaczona znakiem „BIOHAZARD” gwarantująca wysoki poziom ochrony Użytkownika, otoczenia i produktu.Komora laminarna z automatycznie przesuwaną pochyłą szybą, zgodną z wymogami EN 12469 lub równoważnej. Komora ma być wyposażona w manualny mechanizm otwierania panelu czołowegoumożliwiający na pełny dostęp do przestrzeni roboczej.Wyposażenie – min 2 gniazda 230 V, podpory przedramion oraz wyposażona w otwory technologiczne 2x2 (prawa i lewa strona w ścianach bocznych), Wymagana poziomowana podstawa oraz Lampa UVWymagany Filtr główny HEPA H, Filtr wylotowy HEPA H, zapewniające czystość powietrza ISO4 ISO 4 zgodne z ISO CD 14644-1: 353 (lub z równoważną normą / dokumentem) cząst. ≥ 0.5 μm/m3 ; 10000 cząst. ≥ 0.1 μm/m3)Wymagany prefiltr klasy min G3Komora będzie używana w procesie naukowo-dydaktycznymDeklaracja Zgodności z normą europejską EN 12469:2000 lub równoważnąBlat roboczy dzielony, autoklawowalny, wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach wewnętrznych : 540 mm głębokość x 1490 mm szerokość x wysokość 660 mm (+/- 20 mm )Wymiary zewnętrzne (+/- 20mm): 800 mm głębokość x 1640 mm szerokość, x wysokość 2250 mm całkowitaZasilanie 220-240 VPanel sterujący na zewnątrz komory, mikroprocesorowa kontrola stanu pracy i stanów alarmowych, dostęp do panelu sterowania zabezpieczony hasłem. Wyposażona w tryb pracy ECO, stand by i programy sterylizacji dla lampy UV i dla formaldehydu lub nadtlenku wodoru. Wyposażona w liczniki pracy dla komory, wentylatorów, lampy UV i filtrów.Alarm wizualny i akustyczny sygnalizujący nieprawidłową pracę komory, informacja o zaburzeniach parametrów pracy, identyfikacja usterki, zapełnienie filtra HEPA. Szybkość przepływu powietrza w komorze 0,36 m/s (+/- 10%) - (regulacja automatyczna do wartości 0,36m/s)Komora laminarna powinna być wykonana z materiałów odpornych na środki czyszczące i dezynfekujące, UVSzyba frontowa pochylona (min. 7°) przesuwana elektronicznie Ściany boczne urządzenia przeszklone, wykonane ze szkła bezpiecznego nieprzepuszczające promieni UVWysokość szczeliny roboczej 20cm +/- 10% Komora laminarna powinna mieć podstawę z regulacją w zakresie co najmniej 80-85 cmKomora ma być wyposażona w trzy wentylatory typu cyfrowego w celu lepszego wyrównania przepływu powietrza oraz lepszej ochrony produktuWlot powietrza z przodu komory powinien być w kształcie litery V eliminując zaburzenia przepływu powietrza, które mogą być spowodowane przedmiotami ustawianymi przy przedniej krawędzi blatu Komora ma być wyposażona w oświetlenie wewnętrzne około 1000 lux, bezodblaskowe Komora ma być wyposażona w lampę UV z timerem. |  |

**WYMAGANA GWARANCJA i RĘKOJMIA na część IV : minimum 24 miesiące**

**CZĘŚĆ V**

|  |
| --- |
| Specjalistyczna Drukarka do kasetek histopatologicznych z wyposażeniem – 1 komplet |
| Specyfikacja techniczna – wymagane parametry/funkcjonalności | OFEROWANE parametry/ funkcjonalności*(wpisać TAK lub NIE poniżej) lub wpisać parametry* |
| 1. | Wymagana Drukarka laserowa umożliwiająca wykonywanie nadruku na kasetkach histopatologicznych, spełniająca poniższe parametry:nadruk na 1 stronie kasetki - od frontuCałkowity czas nadruku do 5 sekund (dla 4 linii tekstu i kodu Data MATRIX lub kodu QR)Możliwość użycia do 100 znaków w kodzie Data MATRIX lub kodu QRnadruk odporny na odczynniki chemiczne stosowane w procesie, nadruk laserowy kolor ciemno szary lub czarny (ma być bardzo czytelny i wyraźny) na kasetkach dedykowanych do drukarki podajnik na min 60 kasetek rozdzielczość min 600 dpi Musi być bezwonna, bez ozonu, cicha praca urządzenia (nadruk bezszmerowy) Możliwość adaptacji programu drukarki do oprogramowania na pracowni posiadanego przez Zamawiającego *(Zamawiający posiada czytniki kodów typu Zebra dostosowane do pracy z systemem obsługi pracowni typu Patomorfolog)*Wyposażenie podstawowe: drukarka wraz z oprogramowaniem (zintegrowana z komputerem stacjonarnym z min Windows 10 (lub równoważnym), urządzenie komputerowe musi spełniać wymogi producenta drukarki i musi być dostarczone w zestawie z drukarką). Możliwość stosowania kilku wymiennych podajników ( w celu nadruku na różnych typach, kolorach kasetek , bez potrzeby przekładania kasetek) w komplecie min cztery podajnikiDrukarka wyposażona musi być w czujnik pozycji kasetki pozwalający na równomierne rozmieszczenie nadruku na powierzchni przedniej kasetki Wymagane: – trwałość lasera – min 72 mln kasetek, Drukarka pozwalać musi na nadruk pojedynczych kasetek, oraz drukowanie całych serii kasetek w zależności od bieżących potrzeb użytkownika. Oprogramowanie pozwalać ma na zastosowanie dowolnych szablonów wydruku. Drukarka posiadać musi certyfikat CE lub równoważny |  |

**WYMAGANA GWARANCJA i RĘKOJMIA na część V : minimum 24 miesiące**

**CZĘŚĆ VI**

|  |
| --- |
| Specjalistyczna drukarka do szkiełek mikroskopowych – 1 komplet |
| Specyfikacja techniczna – wymagane parametry/funkcjonalności | OFEROWANE parametry/ funkcjonalności*(wpisać TAK lub NIE poniżej) lub wpisać parametry* |
| 1. | Wymagane urządzenie do trwałego znakowania szkiełek mikroskopowych, fabrycznie nowe, nieregenerowane, nienaprawiane. Spełniające poniższe parametry:Bezpośredni nadruk na szkiełku podstawowym (na lakierowanym polu do opisu)Nadruk na szkiełko podstawowe przy zastosowaniu taśmy termotransferowejMożliwość stosowania różnych metod znakowania ( kody kreskowe, kody 2 D, opisy, znaki specjalne, numeracja indywidualna)Odporność na odczynniki stosowane w procesie barwienia preparatówMożliwość definiowania własnych szablonów wydruku ( np.: różne rodzaje barwienia, IHC)Jakość druku min 300 dpiSkaner wbudowany w drukarkęAutomatyczne przenoszenie danych po zeskanowaniu kasetki na szkiełko wraz z możliwością rozbudowy i edycji danychPodajnik grawitacyjny na 72 szkiełka System odbioru na 10 szkiełek Maksymalny czas nadruku jednego szkiełka do 5 sekundDrukarka musi drukować na szkiełkach lakierowanych dostępnych producentów ( szkiełka zgodne z normą ISO dotyczącą wymiarów szkiełek, lub równoważną) 26 x 76 x 1mm/ 25 x 75 x 1 mmMożliwość druku na szkiełkach podstawowych z naklejonym szkiełkiem nakrywkowym; Nadruk termotransferowy – czarnyWymagane aby 1 rolka taśmy pozwalała na zadruk około 12 000 szkiełekDotykowy ekran pozwalać ma na szybką i łatwą obsługę drukarekDrukarka posiadać musi podłączenie WI- FI pozwalać to ma na szybką aktualizację oprogramowania (np. przy korzystaniu z większej ilości drukarek na pracowni)Wymagane Złącze Ethernet, min 2 złącza USBWymiary: 140 x 230 x 300 mm (+/- 15%) (szerokość x głębokość x wysokość). Deklaracja CE lub równoważnaZasilanie: 230V |  |

**WYMAGANA GWARANCJA i RĘKOJMIA na część VI : minimum 24 miesiące**

**CZĘŚĆ VII**

|  |
| --- |
| 1. Programowalna podwójna pompa strzykawkowa z wyposażeniem– 1 komplet
 |
| Specyfikacja techniczna – wymagane parametry/funkcjonalności | OFEROWANE parametry/ funkcjonalności*(wpisać TAK lub NIE poniżej) lub wpisać parametry* |
| 1. | Wymagana programowalna pompa strzykawkowaWymagana wielkości strzykawek do poj 60 ml (140 ml częściowo napełniona)LICZBA STRZYKAWEK min 2 (mogą być różne rozmiary)Wymagany silnik krokowy, tryby pracy od 1/8 do 1/2 krokuWymagana ilość kroków na obroty - 200Wymagany przesuw na krok 0,42522321 µm do 1,7009 µm, w zależności od prędkości silnikaprzełożenie śruby silnika do napędu 15/28napęd wkręt: pitch 20 obr/calZasilacz sieciowy 12V DC o mocy 1000 mAWymagane złącze zasilacza DC 2,5 mm, środek dodatniWYMIARY 22,9 x 14,6 x 11,4 cm (+/-15%)Maksymalna prędkość 18.36964 cm/minMinimalna prędkość 0,008409 cm/godz.Maksymalna szybkość pompowania 6120 ml/godz. Za pomocą strzykawki B-D 60 cm3Minimalna szybkość pompowania 1,459 μl/godz. Za pomocą strzykawki B-D 1 cm3Maksymalna siła 100 funtów tj. ok 45,36 kg przy minimalnej prędkości Max 15 funtów tj ok ok 6,8 kg przy maksymalnej prędkościLiczba faz programu min 41Waga max 2,6 kg Wymagane funkcje:Wykrywanie utknięcia: Automatycznie zatrzymuje pompę, gdy pompowanie jest utrudnione.Objętości wlewów i pobrań kumulowane oddzielnie.Programowalne objętości dozowania.Programowalne fazy umożliwiające złożone zastosowania pompowania i interakcję z zewnętrznymi urządzeniamiProgramowe podprogramy, wybierane przez użytkownika.Pamięć wszystkich parametrów pracy i programu pompowania.Dwukierunkowe sterowanie z komputeraWbudowany sterownik sieciowy pompy. Dwa tryby sterowania: podstawowy i bezpieczny. Tryb bezpieczny zapewniać ma wykrywanie błędów komunikacji, wykrywanie utraty komunikacji i automatyczne przesyłanie stanów alarmowych.Logiczne wejścia/wyjścia TTL z wejściami sterującymi z filtrowaniem oprogramowania układowego w celu wyeliminowania zakłóceń i dzwonienia na sterowniku wejścia.Konfigurowalny i programowalny wyzwalacz operacyjny TTL dla elastycznego sterowania logicznego.Tryb awarii zasilania: Ponownie uruchamiać ma program pompowania po przerwie w zasilaniu. Słyszalny alarm. |  |

|  |
| --- |
| 1. Moduł montażowy wraz oprogramowaniem typu "Komórka do komórki- Analizy" do Identyfikacji pojedynczych komórek adherentnych i nieadherentnych wraz z akcesoriami. - 1 komplet
 |
| Specyfikacja techniczna – wymagane parametry/funkcjonalności | OFEROWANE parametry/ funkcjonalności*(wpisać TAK lub NIE poniżej) lub wpisać parametry* |
| 1. | Wymagany Moduł montażowy wraz oprogramowaniem typu "Komórka do komórki- Analizy" do Identyfikacji pojedynczych komórek adherentnych i nieadherentnych wraz z akcesoriami. Służący do rozbudowy Zautomatyzowanego systemu wieloparametrowego obrazowania i analizy komórek wykonujący zdjęcia z naczyń umieszczonych nieprzerwanie w standardowym inkubatorze do hodowli komórek, umożliwiającym precyzyjną kontrolę temperatury i stężenia CO2, systemu będącego już w posiadaniu Zamawiającego – wymagana pełna kompatybilność oferowanego systemu (*Zamawiający posiada Zautomatyzowany system wieloparametrowego obrazowania i analizy komórek wykonujący zdjęcia z naczyń umieszczonych nieprzerwanie w standardowym inkubatorze do hodowli komórek, umożliwiającym precyzyjną kontrolę temperatury i stężenia CO2 wraz z osprzętem i oprogramowaniem analizującym).*Moduł montażowy wraz z Oprogramowaniem typu "Komórka do komórki- Analizy" do Identyfikacji pojedynczych komórek adherentnych i nieadherentnych wraz z akcesoriami System musi Identyfikować pojedyncze komórki adherentne i nieadherentne za pomocą zaawansowanych algorytmów oprogramowania na obrazach fazowych o wysokim kontraście. Wykonywane przez użytkownika muszą być następujące działania: kwantyfikacja całej populacji komórek bez oznaczeń> klasyfikacja komórek na podstawie morfologii lub fluorescencji za pomocą specjalnie opracowanego jako analiza genomiki pojedynczej komórki.Akcesoria do zestawu dedykowane do 96-dołkowej inwazji komórek dla posiadanego zestawu testów migracji komórek 96-dołkowych — dwa systemy typu Biocision CoolBox MicroPlate lub równoważne — trzy (3) typu CoolSink XT96F do 96-dołkowych płytek z płaskim dnem lub równoważne — jeden (1 ) System typu Biocision M30 CoolBox lub równoważny skonfigurowany z systemem typu CoolBox 30/CoolRack M30 — macierz zewnątrzkomórkowa wykorzystywana musi być w teście inwazji lub akcesoria równoważne dedykowane do modułu i oprogramowania. |  |

**WYMAGANA GWARANCJA i RĘKOJMIA na część VII : minimum 24 miesiące**

**CZĘŚĆ VIII**

|  |
| --- |
| Procesor tkankowy do barwień patomorfologicznych z wyposażeniem– 1 komplet |
| Specyfikacja techniczna – wymagane parametry/funkcjonalności | OFEROWANE parametry/ funkcjonalności*(wpisać TAK lub NIE poniżej) lub wpisać parametry* |
| 1. | Wymagany procesor do barwień spełniający poniższe wymogi:pojemność min. 300 kasetekpojemność butli odczynnikowych min. 5 ltrzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie programowaną temperaturą od 45 do 65°C o pojemności min 5,5 litrów każdastacje parafinowe wyposażone w pojemnik jednorazowego użytku na zużytą parafinękomora w kształcie cylindrycznym zamykana pokrywą umożliwiająca wizualna kontrolę przebiegu procesukomora reakcyjna wyposażona w czujniki poziomu cieczy umożliwiająca napełnianie komory w trzech poziomach odczynnika w zależności od ilości próbekkomora wyposażona w czujnik przepełnienia komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z filtrem, uruchamiający się automatycznie po otwarciu pokrywyurządzenie wyposażone w system mechanicznego obrotowego ruchu kosza na kasetkiurządzenie wyposażone w zestaw koszy do układania uporządkowanego i kosz do luźnego układania kasetek mogącego pomieścić kasetki typu Super Mega o wymiarach 75x54x19 mmurządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy z interfejsem użytkownika w języku polskimsystem kontroli zużycia odczynników bazujący na pomiarze stężenia jakości alkoholu z możliwością określenia dowolnego poziomu zużyciamożliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w cyklu tygodniowym lub ilościowym niezależnie dla każdej grupy odczynników. Wstępne podgrzewanie odczynników w komorze do 35°Csystem automatycznej rotacji odczynników odbywający się w trakcie trwania programu nie zaburzający jego działaniawbudowane na stałe min 9 butli na odczynniki, w tym 6 na alkohol i 3 na ksylen niedostępnych dla użytkownikasystem automatycznej wymiany odczynnika na nowy w trakcie trwania procesu bez konieczności przerywania rozpoczętego programumin. dwa stanowiska na formalinę wyposażone w dostępne dla użytkownika butle odczynnikowe z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co wyeliminuje konieczność przelewania odczynnikówdwa stanowiska do wymiany odczynników wyposażone w butle z możliwością stosowania 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co wyeliminuje konieczność przelewania odczynnikówmin trzy stanowiska na odczynniki płuczące wyposażone w min 5 litrowe butle z możliwością stosowania dwóch 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów w których dostarczane są odczynniki co wyeliminuje konieczność przelewania odczynnikówmiejsce przechowywania odczynników w urządzeniu wyposażone w odciąg oparów wraz z filtramiurządzenie wyposażone w min. jedno złącze USB w celu archiwizacji programów i ustawień użytkownikamożliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od minimum 1 min. do 99 godzin 59 minmożliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze niezależnie dla każdego odczynnikamożliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie dla każdego odczynnikamożliwość zaprogramowania temperatury w komorze niezależnie dla każdego odczynnika z funkcją wstępnego podgrzania odczynnikówgraficzne odwzorowanie temperatury, ciśnienia, jakości alkoholu, oraz poziomu zapełnienia komory na ekraniemożliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu na każdym etapiewbudowany zasilacz awaryjny UPS umożliwiający normalną pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii elektrycznej umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie ciekłym w stacjach parafinowychsystem awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii urządzeniaukład kontroli filtra węglowegokosze do uporządkowanego układania standardowych kasetek – 2 zestawy, każdy mogący pomieścić min. 220 kasetekurządzenie wyposażone w kółka umożliwiające jego przemieszczanieWymiary 730 x 600 x 1400 (szer. x gł. x wys.) ( +/- 15%)Waga urządzenia bez odczynników max. 130 kg |  |

**WYMAGANA GWARANCJA i RĘKOJMIA na część VIII : minimum 24 miesiące**

Załącznik nr 2

Pełna nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Siedziba i adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, województwo): ………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Nr KRS: ………………………… NIP:………………………… REGON:…………………………..

Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………….

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: ………………………………………………………

Numer telefonu :…………………………………………………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………………………………………..

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

OFERTA

1. W odpowiedzi na ogłoszenie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH” (postępowanie nr ADP.2301.88.2022), składamy niniejsza ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia i załącznikami do SWZ za cenę:

**CZĘŚĆ I : łącznie**  ………………zł brutto, (słownie złotych: ………………………….00/100); w tym podatek Vat……… %; kwota netto ………………………zł

Na powyższą cenę składają się :

1. Mikroskop odwrócony z wyposażeniem 1 komplet ………………..zł brutto; w tym podatek Vat ….%; kwota netto ………..zł; producent …………………………..;
2. Mikroskop stereoskopowy 1 sztuka ………………..zł brutto; w tym podatek Vat ….%; kwota netto ………..zł; producent …………………………..;
3. Mikroskop badawczy z wyposażeniem 1 sztuka ………………..zł brutto; w tym podatek Vat ….%; kwota netto ………..zł; producent …………………………..;

Na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji i rękojmi na okres .………….. miesięcy.

 Zamówienie wykonamy w terminie …………………..dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

**CZĘŚĆ II** - Autoklaw z oprzyrządowaniem ………………zł brutto, (słownie złotych: ………………………….00/100); w tym podatek Vat……… %; kwota netto ………………………zł; producent …………………………..;

Na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji i rękojmi na okres .………….. miesięcy.

Zamówienie wykonamy w terminie …………………..dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

**CZĘŚĆ III ; łącznie**  ………………zł brutto, (słownie złotych: ………………………….00/100); w tym podatek Vat……… %; kwota netto ………………………zł

Na powyższą cenę składają się :

1. Zestaw pipet jednokanałowych 1 komplet - ………………..zł brutto; w tym podatek Vat ….%; kwota netto ………..zł; producent …………………………..;
2. Pipetor elektroniczny 1 sztuka - ………………..zł brutto; w tym podatek Vat ….%; kwota netto ………..zł; producent …………………………..;

Na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji i rękojmi na okres .………….. miesięcy.

Zamówienie wykonamy w terminie …………………..dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

**CZĘŚĆ IV** – komora laminarna z wyposażeniem – 1 komplet -………………zł brutto, (słownie złotych: ………………………….00/100); w tym podatek Vat……… %; kwota netto ………………………zł; producent …………………………..;

Na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji i rękojmi na okres .………….. miesięcy.

Zamówienie wykonamy w terminie …………………..dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

**CZĘŚĆ V –** Drukarka do kasetek histopatologicznych z wyposażeniem – 1 komplet - ………………zł brutto, (słownie złotych: ………………………….00/100); w tym podatek Vat……… %; kwota netto ………………………zł; producent …………………………..;

Na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji i rękojmi na okres .………….. miesięcy.

Zamówienie wykonamy w terminie …………………..dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

**CZĘŚĆ VI** – drukarka do szkiełek mikroskopowych 1 sztuka -………………zł brutto, (słownie złotych: ………………………….00/100); w tym podatek Vat……… %; kwota netto ………………………zł; producent …………………………..;

Na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji i rękojmi na okres .………….. miesięcy.

Zamówienie wykonamy w terminie …………………..dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

**CZĘŚĆ VII - łącznie**  ………………zł brutto, (słownie złotych: ………………………….00/100); w tym podatek Vat……… %; kwota netto ………………………zł

Na powyższą cenę składają się :

1. Programowalna podwójna pompa strzykawkowa 1 sztuka - ………………zł brutto, (słownie złotych: ………………………….00/100); w tym podatek Vat……… %; kwota netto ………………………zł: producent …………………………..;
2. Moduł montażowy wraz z orpogramowaniemdo identyfikacji pojedynczych komórek adherentnych – 1 komplet - - ………………zł brutto, (słownie złotych: ………………………….00/100); w tym podatek Vat……… %; kwota netto ………………………zł: producent …………………………..;

Na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji i rękojmi na okres .………….. miesięcy.

Zamówienie wykonamy w terminie …………………..dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

**CZĘŚĆ VIII –** procesor tkankowy do barwień patomorfologicznych – 1 komplet -………………zł brutto, (słownie złotych: ………………………….00/100); w tym podatek Vat……… %; kwota netto ………………………zł; producent …………………………..;

Na przedmiot zamówienia udzielimy gwarancji i rękojmi na okres .………….. miesięcy.

Zamówienie wykonamy w terminie …………………..dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

1. W cenie brutto, o której mowa w pkt 2 uwzględniliśmy wszelkie niezbędne prace konieczne do wykonania zamówienia zgodnie z treścią SWZ i załączników do niej.
2. Oświadczam, że osoby, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadają wymagane prawem uprawnienia.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 90 dni do dnia …….…..2022 r. *(wpisać datę – dzień, miesiąc, rok)* Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do jej treści żadnych zastrzeżeń. Zdobyliśmy również konieczne informacje potrzebne do właściwej wyceny oraz właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Termin płatności – 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z końcowym protokołem odbioru.

10. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

- sami bez udziału podwykonawców

- z udziałem podwykonawców\*

*\* Zaznaczyć właściwe*

11. Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć następującą cześć zamówienia (zakres prac):

1) ……………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy…………………………(jeżeli jest znany)

2) ……………………………………………, nazwa firmy podwykonawcy…………………………(jeżeli jest znany)

12. Oferowany przez nas sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane przepisami prawa: świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności itp. Zobowiązujemy się, do dostarczenia Zamawiającemu przy realizacji przedmiotu zamówienia wszystkich dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymogów.

13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca ustanawia pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 …………………………………………….. tel. kontaktowy, mail: …………………………………

14. Osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie przedmiotu umowy są: …………………. tel. ……………., e:mial:………………..

15. Informujemy, że dokumenty na potwierdzenie braku podstaw dotyczących wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

https://prod.ceidg.gov.pl

<https://ems.ms.gov.pl>

16. Wadium zostało wniesione w formie ……………………………………………………………….

17. Zwrotu wadium (Wypełnić w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej) należy dokonać na rachunek numer : ………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Oświadczam/y, że jestem / nie jestem mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dn. 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE nr 2003/361/WE). W przypadku zaznaczenia powyżej odpowiedzi twierdzącej, należy poniżej zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat:

 □ mikroprzedsiębiorstwo □ małe przedsiębiorstwo □ średnie przedsiębiorstwo

19. ZGODNIE Z ART. 225 UST. 2 USTAWY PZP INFORMUJĘ/EMY, ŻE WYBÓR OFERTY:

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług\*

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.\*

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył:

…………………………………………… o wartości netto: …………………………………… zł\*\*.

*(\*Zaznaczyć właściwe;*

*\*\*Należy wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług oraz ich wartość netto; jeżeli nie dotyczy - skreślić).*

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2).

Informujemy, że w przypadku wybrania oferty, umowę podpisywać będą:

1…………………………….. ….……………………………

(imię i nazwisko) (pełniona funkcja w firmie)

2………………………….. ... ……………………………….

 (imię i nazwisko) (pełniona funkcja w firmie)

........................................ dnia ................ 2022r.

 ……………………………………………..

 (podpis wykonawcy/pełnomocnika)

Załącznik nr 4 do SWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia[[3]](#footnote-3). Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia[[4]](#footnote-4) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

|  |  |
| --- | --- |
| Tożsamość zamawiającego[[5]](#footnote-5) | Odpowiedź: |
| Nazwa:  | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź:  |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia[[6]](#footnote-6): | Dostawa urządzeń medycznych |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy)[[7]](#footnote-7): |  ADP.2301.88.2022 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

|  |  |
| --- | --- |
| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy:Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ][ ] |
| Adres pocztowy:  | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów[[8]](#footnote-8):Telefon:Adres e-mail:Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……][……][……][……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[9]](#footnote-9)? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone[[10]](#footnote-10): czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”[[11]](#footnote-11) lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?Jeżeli tak,jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie[…][….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak:Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie[[12]](#footnote-12):d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?Jeżeli nie:Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:  | a) [……]b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……][……]c) [……]d) [] Tak [] Niee) [] Tak [] Nie(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami[[13]](#footnote-13)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak:a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……]b): [……]c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

|  |  |
| --- | --- |
| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:  | [……],[……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

|  |  |
| --- | --- |
| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?  | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V[[14]](#footnote-14).

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

|  |  |
| --- | --- |
| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] NieJeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

 Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

udział w organizacji przestępczej[[15]](#footnote-15);

korupcja[[16]](#footnote-16);

nadużycie finansowe[[17]](#footnote-17);

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną[[18]](#footnote-18)

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu[[19]](#footnote-19)

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi[[20]](#footnote-20).

|  |  |
| --- | --- |
| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  | [] Tak [] NieJeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……][……][[21]](#footnote-21) |
| Jeżeli tak, proszę podać[[22]](#footnote-22):a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;b) wskazać, kto został skazany [ ];c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……]c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[23]](#footnote-23) |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia[[24]](#footnote-24) („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie  |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki[[25]](#footnote-25): | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

|  |  |
| --- | --- |
| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać:a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;b) jakiej kwoty to dotyczy?c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?Proszę podać datę wyroku lub decyzji.W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| a) [……]b) [……]c1) [] Tak [] Nie[] Tak [] Nie[……][……]c2) [ …]d) [] Tak [] NieJeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……]b) [……]c1) [] Tak [] Nie[] Tak [] Nie[……][……]c2) [ …]d) [] Tak [] NieJeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [[26]](#footnote-26)[……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi[[27]](#footnote-27)

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

|  |  |
| --- | --- |
| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy[[28]](#footnote-28)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?[] Tak [] NieJeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:a) zbankrutował; lubb) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lubc) zawarł układ z wierzycielami; lubd) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych[[29]](#footnote-29); lube) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lubf) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?Jeżeli tak:Proszę podać szczegółowe informacje:Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej[[30]](#footnote-30).Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie[……][……](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego[[31]](#footnote-31)? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
| Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] NieJeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie[…] |
| Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] NieJeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów[[32]](#footnote-32) spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie[…] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie[…] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie[…] |
| Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] NieJeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że:nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;b) nie zataił tych informacji;c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; orazd) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

|  |  |
| --- | --- |
| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……][[33]](#footnote-33) |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  | [] Tak [] Nie[……] |

 Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

|  |  |
| --- | --- |
| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

~~A: Kompetencje~~

~~Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.~~

|  |  |
| --- | --- |
| ~~Kompetencje~~ | ~~Odpowiedź~~ |
| ~~1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy[[34]](#footnote-34):Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:~~ | ~~[…](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]~~ |
| ~~2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:~~ | ~~[] Tak [] NieJeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]~~ |

~~B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa~~

~~Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.~~

|  |  |
| --- | --- |
| ~~Sytuacja ekonomiczna i finansowa~~ | ~~Odpowiedź:~~ |
| ~~1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:i/lub1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[35]](#footnote-35) ():Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:~~ | ~~rok: [……] obrót: [……] […] walutarok: [……] obrót: [……] […] walutarok: [……] obrót: [……] […] waluta(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta~~~~(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]~~ |
| ~~2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:i/lub2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[36]](#footnote-36):Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:~~ | ~~rok: [……] obrót: [……] […] walutarok: [……] obrót: [……] […] walutarok: [……] obrót: [……] […] waluta(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]~~ |
| ~~3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~4) W odniesieniu do wskaźników finansowych[[37]](#footnote-37) określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e):Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:~~ | ~~(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y[[38]](#footnote-38) – oraz wartość):[……], [……][[39]](#footnote-39)(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]~~ |
| ~~5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę:Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:~~ | ~~[……] […] waluta(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]~~ |
| ~~6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, żeJeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:~~ | ~~[……](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]~~ |

~~C: Zdolność techniczna i zawodowa~~

~~Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.~~

|  |  |
| --- | --- |
| ~~Zdolność techniczna i zawodowa~~ | ~~Odpowiedź:~~ |
| ~~1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane:W okresie odniesienia[[40]](#footnote-40) wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:~~ | ~~Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]Roboty budowlane: [……](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]~~ |
| ~~1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi:W okresie odniesienia[[41]](#footnote-41) wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych[[42]](#footnote-42):~~ | ~~Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]~~

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~Opis~~ | ~~Kwoty~~ | ~~Daty~~ | ~~Odbiorcy~~ |
|  |  |  |  |

 |
| ~~2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych[[43]](#footnote-43), w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości:W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:~~ | ~~[……][……]~~ |
| ~~3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:~~  | ~~[……]~~ |
| ~~4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli[[44]](#footnote-44) swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?~~ | ~~[] Tak [] Nie~~ |
| ~~6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:a) sam usługodawca lub wykonawca:lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):b) jego kadra kierownicza:~~ | ~~a) [……]b) [……]~~ |
| ~~7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące~~ | ~~Rok, średnie roczne zatrudnienie:[……], [……][……], [……][……], [……]Rok, liczebność kadry kierowniczej:[……], [……][……], [……][……], [……]~~ |
| ~~9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom[[45]](#footnote-45) następującą część (procentową) zamówienia:~~ | ~~[……]~~ |
| ~~11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności.Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności.Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:~~ | ~~[] Tak [] Nie[] Tak [] Nie(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]~~ |
| ~~12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione:Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:~~ | ~~[] Tak [] Nie[…](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]~~ |

D: ~~Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego~~

~~Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.~~

|  |  |
| --- | --- |
| ~~Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego~~ | ~~Odpowiedź:~~ |
| ~~Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione:Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:~~ | ~~[] Tak [] Nie[……] [……](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]~~ |
| ~~Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego?Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione:Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:~~ | ~~[] Tak [] Nie[……] [……](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……]~~ |

 ~~Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów~~

~~Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:~~

~~Wykonawca oświadcza, że:~~

|  |  |
| --- | --- |
| ~~Ograniczanie liczby kandydatów~~ | ~~Odpowiedź:~~ |
| ~~W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej[[46]](#footnote-46), proszę wskazać dla każdego z nich:~~ | ~~[….][] Tak [] Nie[[47]](#footnote-47)(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[48]](#footnote-48)~~ |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim[[49]](#footnote-49), lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.[[50]](#footnote-50), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

Załącznik nr 5 do SWZ

..............................................................................................................................................

 (nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy)

 Wykaz dostaw

Postępowanie pn. „Dostawa urządzeń medycznych” Oznaczenie postępowania : ADP.2301.88.2022

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) zrealizowałem następujące dostawy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot dostawy……………………………………..Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana | Data wykonania | Wartość  |
| 1 | ………………………………………… |  |  |
| 2 | ………………………………………… |  |  |
| 3 | ………………………………………… |  |  |

Dokumenty potwierdzające, że dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie w załączeniu

…………….……. , dnia ………….……. r.

 …………………………………………

 Pieczątka i podpis/y osoby/osób uprawnionych do składania

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ

Wykonawca:………………………………….

………………………………….

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawa symulatorów” numer referencyjny: ADP.2301.88. 2022, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.), oświadczam/y, że:

- nie należymy do żadnej grupy kapitałowej

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu \*)

lub

- należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami \*)

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667),

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu, należących do tej samej grupy kapitałowej \*)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

…………………, dnia ……..…….. ……………………………………………………

  *(podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym*

 *do występowania w obrocie prawnym lub posiadających*

 *pełnomocnictwo)*

Załącznik nr 7 ………………, dnia………………..

**Wykonawca:**

……………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ………………………………………………………………….…………. *(nazwa postępowania)*,prowadzonego przez ………………….………. *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[51]](#footnote-51)

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.*[[52]](#footnote-52)

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………… *(wskazać dokument)*

 polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)*,

co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.*]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

 …………………………………….

  *Data; kwalifikowany podpis elektroniczny*

ZAŁĄCZNIK NR 7A ………………………………., dnia ……………………………

**Podmiot udostępniający zasoby:**

……………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. ………………………………………………………………….…………. *(nazwa postępowania)*,prowadzonego przez ………………….………. *(oznaczenie zamawiającego),* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[53]](#footnote-53)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*.*[[54]](#footnote-54)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

 …………………………………….

1. *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).* [↑](#footnote-ref-1)
2. *W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13* *ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).* [↑](#footnote-ref-2)
3. Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. [↑](#footnote-ref-4)
5. Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-7)
8. Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-8)
9. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. [↑](#footnote-ref-9)
10. Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. [↑](#footnote-ref-12)
13. Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. [↑](#footnote-ref-13)
14. Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). [↑](#footnote-ref-15)
16. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. [↑](#footnote-ref-16)
17. W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). [↑](#footnote-ref-17)
18. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. [↑](#footnote-ref-18)
19. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). [↑](#footnote-ref-19)
20. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). [↑](#footnote-ref-20)
21. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-21)
22. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-22)
23. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-23)
24. Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-24)
25. Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków. [↑](#footnote-ref-25)
26. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-26)
27. Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. [↑](#footnote-ref-27)
28. O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-28)
29. Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. [↑](#footnote-ref-29)
30. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. [↑](#footnote-ref-30)
31. W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-31)
32. Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-32)
33. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-33)
34. Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. [↑](#footnote-ref-34)
35. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-35)
36. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-36)
37. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-37)
38. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-38)
39. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-39)
40. Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. [↑](#footnote-ref-40)
41. Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. [↑](#footnote-ref-41)
42. Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. [↑](#footnote-ref-42)
43. W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. [↑](#footnote-ref-43)
44. Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. [↑](#footnote-ref-44)
45. Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). [↑](#footnote-ref-45)
46. Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. [↑](#footnote-ref-46)
47. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-47)
48. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-48)
49. Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu. [↑](#footnote-ref-49)
50. W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-50)
51. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-51)
52. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-52)
53. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-53)
54. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-54)