Załącznik nr 1

do formularza ofertowego

| L. p. | Wymagane parametry (cechy) | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Komora preparacyjna przygotowania próbek (Preparation Chamber for Sample preparation) |  |
|  | Komora próżniowa (UHV chamber) |  |
|  | Wielofunkcyjna cylindryczna komora próżniowa UHV o wymiarach Ø238/388mm z portami do instalacji źródła jonów, źródeł materiałów napylanych, układów dyfrakcji elektronów LEED i RHEED oraz innych niezbędnych urządzeń pomiarowych, próżniowych i połączeń umożliwiających transport próbek wraz z dodatkowymi portami zapasowymi. |  |
|  | System pompowania próżni (Pumping configuration) |  |
|  | Kompletny układ próżniowy UHV umożliwiający osiąganie próżni końcowej poniżej 2E-10mbar z niezbędnym wyposażeniem wraz z zasilaczami, kontrolerami i kablami zawierający: pompę ionową (ion getter pump) o wydajności 240l/s (N2) oraz tytanową pompę sublimacyjną (Titanium sublimation pump) o wydajności 720 l/s (N2) oraz pompę turbomolekularną o wydajności 260 l/s . Układ wyposażony w pneumatyczny zawór przelotowy DNCF100F |  |
|  | Manipulator przekładania i magazyn próbek (Wobblestick for Sample Transfer and Sample Storage) |  |
|  | Manipulator umożliwiający przekładanie próbek i magazyn przechowywania co najmniej 8 próbek 12 mmx 12 mm |  |
|  | Układ transferu próbek (Sample transfer) |  |
|  | Układ magnetycznego liniowego transportu próbek z regulacją ustawienia, obrót polarny 360°, umożliwiający aktywny transport próbek o rozmiarach 12x12 mmm |  |
|  | Pomiar ciśnienia UHV (UHV pressure measurement) |  |
|  | Pomiarowa głowica próżniowa typu Bayard-Alpert Zakres ciśnienia 1E-10 mbar - 1E-4 mbar Kontroler/odczyt i kabel co najmniej 10 m Przyłącze DN40CF |  |
|  | Obudowa układu (System Mounting Frame) Zamocowanie układu na sztywnych profilach Al z pokryciem metalowym |  |
|  | System wygrzewania układu (Bake out package) |  |
|  | Osłona termiczna do wygrzewania układu na sztywnych ramach wyposażona w nagrzewnice powietrzne. Kontroler wygrzewania z maksymalnym czasem ustawianym do 99 godz. |  |
|  | Szafa elektroniczna 19-cali (Electronic Cabinet) |  |
|  | Szafa elektroniczna 19" o wysokości 38 jednostek na zasilacze i sterującą aparaturę elektroniczną, wyposażona w chłodzenie powietrzem, gniazda zasilające, wyłączniki i zabezpieczenia |  |
| 2. | 4-osiowy (XYZP) manipulator próbek (4-axes (XYZP) Sample Manipulation) |  |
|  | Zakresy przesunięć liniowych: X = ±12.5 mm, Y = ±12.5 mm, Z = dopasowany do rozmiarów układu, oraz zmiany kąta polarnego P = ±180°. Niemagnetyczny uchwyt próbek o wymiarach 12 mm x12 mm umożliwiający przykładanie napięcia elektrycznego z zintegrowaną termoparą, przystosowany do wykonywania pomiarów w zakresie temperatur od 100 K (chłodzenie ciekłym azotem) do 800 0C (nagrzewanie elektronami) |  |
| 3. | Poczwórna napylarka elektronowa (4-Pocket e-beam evaporator EBE-4) |  |
|  | Zintegrowana poczwórna napylarka elektronowa (EBE-4) umożliwiająca niezależne napylanie 4 materiałów, chłodzona wodą, zamocowana na porcie NW35CF, posiadająca zmotoryzowane przesłony i elektrody strumienia cząstek przystosowana do napylania materiałów o średnicy co najmniej 2 mm. Zasilacz napylarki z kontrolerem strumienia i przesłon, wytwarzający wysokie napięcie HV co najmiej 2 kV, maksymalny prąd emisji co najmniej 200 mA, maksymalny prąd żarzenia 10 A, moc co najmniej 400 wat, umożliwiający programowane jednoczesne nanoszenie do 4 materiałów. |  |
| 4. | Mikrowaga kwarcowa (Quartz Crystal Microbalance) |  |
|  | Mikrowaga kwarcowa z kontrolerem pomiaru grubości warstwy (2 kanały) umożliwiająca pomiar grubości i szybkości nanoszenia warstwy, wyposażona w co najmniej 10 kryształów kwarcu. Zamocowana na regulowanym przesuwie liniowym 100 mm. |  |
| 5. | Układ RHEED dyfrakcji odbitych elektronów wysokoenergetycznych ( RHEED package) |  |
|  | Układ UHV do pomiaru dyfrakcji odbitych elektronów wysokoenegetycznych (RHEED) zawierający działko elektronowe z odchylaniem i ogniskowaniem wiązki, zasilacz i ekran fosforowy z przesłoną. Działko elektronowe z zasilaczem wytwarzające wiązkę elektronów o minimalnej średnicy poniżej 100 μm i maksymalnej energii co najmniej 28 keV, maksymalnym prądzie co najmniej 50 μA. Dopasowany fosforowy ekran 8 calowy do flanszy NW160CF z przesłoną zabezpieczającą. |  |
| 6. | Układ LEED dyfrakcji elektronów niskoenegetycznych (LEED Package) |  |
|  | Układ UHV dyfrakcji elektronów niskoenegetycznych (LEED) z opcją pomiarów elektronów Auger (AES), wyposażony w działko elektronowe i 4 elektrody siatkowe, zamocowany na flanszy DN150CF z możliwością przesuwu (retrakcji) 100 mm, z kontrolerem i zasilaczem cyfrowym. Energia elektronów do 3 keV, maksymalny prąd co najmniej 45 μA dla energii 3 keV, średnica wiązki poniżej 1 mm dla 1 μA i 3 keV. Dopasowany ekran fosforowy LEED. Temperatura wygrzewania układu do 250°C. Cyfrowy kontroler układu LEED/AES umożliwiający pomiar prądu wiązki, energia do 1 keV (LEED) i 3 keV (AES), pomiar energii elektronów Auger do 2 kEV, napięcie ekranu do 10 kV, 18 bitowy A/D i D/A konwerter, komputerowe sterowanie zewnętrzne poprzez interfejs RS232 |  |
| 7. | System akwizycji i analizy danych (Software Package) |  |
|  | Dedykowany system akwizycji, analizy i wizualizacji danych dla układów RHEED I LEED/AES, w postaci 1- 2- i 3-wymiarowej, zintegrowany z układami pomiarowymi pracujący w trybie wielozadaniowym (multi-task), umożliwiający pełną analizę ilościową danych dla używanych technik RHEED , LEED i AES. System winien działać w środowisku Windows XP I Windows 7. |  |
| 8. | Kamera CCD do układu RHEED (Camera system for RHEED) |  |
|  | Kamera monochromatyczna CCD z zamocowaniem do układu RHEED o rozmiarach ekranu CF150 z regulacja xyz i obrotem osiowym 360°, o rozdzielczości co najmniej 659 x494 pixeli i czułości (sygnał/tło) powyżej 50 dB i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym pomiary RHEED. |  |
| 9. | Kamera CCD do układu LEED (Camera system for LEED) |  |
|  | Kamera monochromatyczna CCD z zamocowaniem do układu LEED o rozmiarach ekranu CF150 z regulacja xyz i obrotem osiowym 360°, o rozdzielczości co najmniej 659 x494 pixeli i czułości (sygnał/tło) powyżej 50 dB i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym pomiary LEED. |  |
| 10. | Źródło jonów z zaworem dozującym (Ion Source) |  |
|  | Gazowe źródło jonów typu ekstrakcyjnego o wymiarach dopasowanych do układu umożliwiające oczyszczanie powierzchni próbek metodą rozpylania jonowego. Dostosowane dla gazów reaktywnych, prąd wiązki jonów do 20 μA dla argonu. Precyzyjny zawór dozujący zamocowany na flaszy CF16. |  |
| 11. | Szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania. |  |

UWAGA:

- Przedmiot zamówienia musi być kompletny, posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu urządzeniach; winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy niezbędne do uruchomienia i pracy u zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu, przez zamawiającego dodatkowych elementów.

- Do dostarczonych urządzeń musi być dołączona gwarancja oraz instrukcja obsługi, w formie papierowej/drukowanej lub na nośniku CD/DVD, w języku polskim lub angielskim.